江苏省徐州医药高等职业学校

护理系手术室设施采购安装及装修工程招标说明书

（XZYX-140224）

根据我校护理专业教学需要，拟采用公开招标方式完成护理系手术室相关设备采购和建设等工程，邀请具备该产品生产、销售、设计、安装等资质和能力的供应商前来投标。

一、项目名称：护理系手术室设施采购安装及装修工程

1、数量：一项

2、工程实施范围：包括手术室的基本配置，医疗设备及材料的采购和安装，设备安装配套装饰装修，以及手术室系统整体的安装调试。

二、完 工 期：签订合同后90天内（交钥匙项目）。

三、项目需求：

1、工程量清单：详见附件1：《护理系手术室设施采购安装及装修工程配置方案》

2、手术室布置图详见附件2：《手术室招标平面简图》平面图下方为手术室简图。

3、本项目为一个整体，投标人须对本项目进行整体报价，不得分拆，且要提供完整的技术资料。

四、投标人的资格要求：

1、投标人应是中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有工商行政管理部门核发的法人营业执照，注册资本金不低于人民币500万元；具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在参加政府采购活动前三年的经营活动中没有重大违法记录；

2、投标人必须具备机电设备安装贰级（含贰级）以上资质及建筑装饰承包贰级（含贰级）资质，并在有效期内；投标人必须具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，并在有效期内；若投标设备属于医疗器械的则必须具有中华人民共和国医疗器械注册证，并在有效期内。

3、投标人必须具备安全生产许可证，并在有效期内；

4、具有较强的本地化服务能力和完善的管理及售后服务体系，并配有较强的专业技术队伍，能确保驻场建设和售后现场服务响应，能够及时提供系统的设备维修和升级服务，工程验收时提供详细施工图。

5、投标人代表必须持有法人代表签字的授权委托书，并加盖单位公章，具备主要设备生产厂家针对本项目的专项授权；投标人如为代理商必须取得所投医疗设备生产企业的合法授权，并在有效期内。

6、投标产品必须符合相关质量标准以及该产品的出厂标准，具有安全生产许可证（本地有效期内）。有专业设计、施工的技术力量，具备独立组织设计、施工、维护、保养的技术能力，中标后不允许分包、转包；

7、具有近两年设计、施工同类工程的业绩不少于三个；

8、本项目允许联合体投标，但组成联合体单位不得超过两个。

投标人须携带上述1-6项资质证书原件及复印件；第7项复印件；联合体协议书（如为联合体）(复印件须注明“与原件相符”并加盖公章，资质证明原件核对后退还)到本单位领取招标文件。

五、招标程序：

1、发布实验实训设备招标说明书。

2、参加投标单位制作投标标书(一式三份，不退还，请自行保留底稿)。

3、在学校纪检、财务部门领导的监督下，评标小组根据投标方提供的企业资质、产品技术指标、报价及售后服务承诺等综合因素评标定标。

4、确定中标单位。

5、签署供货合同，执行合同。

六、设备参考指标、培训及质保要求

1、设备参考指标

（1）详见附件1：《护理系手术室设施采购安装及装修工程配置方案》

（2）投标人拟提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

（3）投标人所投货物须为全新未使用设备。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应有中文及易懂的通用符号说明，应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。

（4）所有进口货物均为合法正当渠道进口的（如货物产地在境外）、所有货物均为全新原厂生产的产品。在货物验收时要提供有关的正常报关证明（如货物产地在境外）和货物出厂合格证明。

（5）投标人所投货物必须符合中华人民共和国有关规范和安全要求。

（6）用户单位将拒绝接受不合格的货物和服务。

2、安装和调试要求一次达标，质量合格。

3、产品验收合格后，应有技术人员对我方的教学、实训实验人员进行技术培训，至能掌握操作方法和简单的维护后方可离去。

4、质保三年，终身维修和升级。质保期内免费维修，质保期满后保证提供维修配件，维修时只收取维修配件费用或成本费用，不收取其他费用。

5、报修响应时间不超过12小时，三个工作日内到达并排除故障。

七、对投标书要求

1、报价包含产品价、税金、安装调试等全部费用，招标方不再支付报价以外的任何费用，标书货币单位为人民币；

2、投标方需提供（复印件加盖投标单位有效印章）：

（1）企业法人营业执照

（2）税务登记证

（3）组织机构代码证书

（4）生产或经营许可证

（5）质量管理体系认证证书

（6）法人授权委托书

（7）产品第三方测试报告

（8）其它资质证明

（9）2012、2013、2014年业绩情况，合同复印加盖鲜章（携带原件备查）。

3、报价清单需包含产品名称、性能、技术指标等，否则视为无效投标，并提供详细的产品样本资料。

4、投标方对产品质量和售后服务作书面承诺。

八、合同履行

- 中标方凭招标方通知在三个工作日内与招标方有关部门签订供货合同（代理人需有法人授权委托书）。

2、中标单位在合同签订后，根据需方要求在90天内将设备安装到招标方指定的安装地点，并负责安装调试和培训。

3、投标产品必须是全新原装正品，招标与中标双方共同进行全部设备的验收工作。

4、在验收后，由招标与中标双方签署验收报告单。

5、设备在建设安装验收合格后，招标方在中标方财务手续齐备后三周内将90%货款支付给中标方，余款作为质保金，如产品无质量及售后服务方面问题，余额一年后付清。

九、投标时间安排

1、投标标书送达截止时间：2014年5月27日  上午8:30开标前

2、投标标书邮寄或送达地点：江苏省徐州医药高等职业学校总务处 邮编：221116

地址：江苏省徐州铜山新区学府路江苏省徐州医药高等职业学校总务处  姚志刚

3、开标时间：2014年5月27日  上午8:30

十、联系方式

技术问题联系人及电话：佟老师   0516—82559029

商务问题联系人及电话：姚老师   0516—82559065

十一、无效的投标 ：

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、投标文件未按规定加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号和类别；

5、开标时，参加投标的授权代表未能对投标疑点给予澄清，在这种情况下，评标小组将视作投标方自动弃权；

6、没有提供有关资质证明等证件；

7、其它不符合招标文件要求的投标。

十二、本次招投标活动细则由江苏省徐州医药高等职业学校实验实训物资招标工作领导委员会负责解释。

江苏省徐州医药高等职业学校

2014-4-25

附件1：护理系手术室设施采购安装及装修工程配置方案

一、设计配置说明

范围：手术室1套及相应辅助功能区域。手术室内部平面布置和通道形式简洁流畅。手术室采用双廊设置：内廊为洁净走廊，医护人员、病人以及洁净物品均由此走廊进入手术室，外廊(部分，只供教学使用)为清洁走廊，手术后污物由此廊集中至污洗处。层流净化系统仅模拟即可，不真实投入设备。一套常用手术器械上墙展示。提供详细的方案说明和设计图纸。（具体范围见附件2：《手术室招标平面简图》）

内容：本工程包括1套手术室、洁净走廊、相应辅助用房、洁污走道等区域内的建筑装饰、设备安装、供电照明、弱电系统（含护士呼叫、电话、背景音乐广播和视频监视等）与基本设施、通讯系统、计算机网络系统、消防箱安装等系统；手术床、无影灯、抢救床、中央监护系统等医疗设备的采购及安装；办公设施、移动家具、护士站、吊塔等设备的采购及安装；空调学校自行采购，请配合学校安装；本项目为交钥匙工程，投标人应依据用户需求书要求自行设计、制造、装修、设备采购、安装、调试、验收等。

二、技术参数及要求

（一）医疗设备部分

见附件3：主要设备配置参考方案

（二）系统整体安装装饰部分

1、建筑设计总体要求：

设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

(1)墙面：

a.手术间、洁净走廊及相关洁净辅房墙体采用玻镁彩钢板结构，表面喷涂国际知名品牌环保、抗菌涂料，达到抗菌、耐腐蚀、气密封无缝效果，整体墙面光滑平整。墙板之间、墙板与结构之间的拼接必须平整、严密，所有连接角均需处理成大于90度角，并以圆弧过渡，不得出现死角。内衬板做隔音保温处理。

b.湿区墙面防水处理后铺贴600×600墙面抛光砖。

(2)地面：

手术部清洗间地面防水处理后铺贴300×300防滑地砖；其他湿区及家属接待处与外走道防水处理后铺贴600×600防滑地砖。

其他区域地面采用抗移动荷重、抗静止荷重、抗药品的2.0mm以上厚导静电PVC手术室专用材料，接缝处用原材料做成无缝地面，与墙体均为圆弧连接，铺设地板前必须采用优质自流平及界面处理剂处理。

（3）天花：

a.手术室、洁净走廊吊顶采用玻镁彩钢板吊顶, 业务用房、湿区,办公区,生活区、污物走廊采用600×600×0.8铝扣板。

b.吊顶高度手术室为3.0M，其余为2.6M。

(4) 洁净走廊墙面设置PVC防撞带，阳角设置PVC护角≥1米。洁净走廊墙面与手术部整体装饰要求有很好的协调性。

2、空调和通风：

手术室及辅助功能房均采用分体式空调，独立排气系统。其中手术间为立式暗藏冷暖空调柜机；其它用房采用挂壁式分体空调，所有区域均设独立的排气扇排风。

3、控制系统：

手术室内必须具有多功能控制系统，多功能控制系统必须对手术室内各系统进行集中控制，执行器外壳必须具有较强的防水性能，防止水渗入所致的电路绝缘不良等，确保自控的长久稳定性。具备以下功能，但不限于：

（1）、 计时钟控制（麻醉时间、手术时间）；

（2）、 照明开关；

（3）、 手术无影灯开关及光度调节	；

(4)、 电话对讲系统；

（5）、 背景音乐音量控制开关。

4、通讯系统：

手术室、业务用房与护士站之间的呼叫对讲、电话及背景音乐音量控制器（各一套），计算机系统布线按招标单位要求布线、设置终端。

5、配套设施：

（1）手术室主入口、手术部洁净走廊入口、各手术间入口采用医用气密封悬挂式自动门，马达、感应装置、导轨及安全光控探头必须为知名厂家生产；每樘门设有观察窗（主入口大门不带观察窗）；具有感应开启方式，有自动延时关闭功能。门体及与手术室相连通道均采用铝合金包边，其厚度不得低于1.5㎜。每樘门的自由通过尺寸不小于1400×2100mm。手术室所有外出口设置彩色可视对讲门禁主机，护士站设置可视对讲室内分机。通过设置在门口的可视对讲主机与护士站联系，经同意后由护士站人员开门进入。门禁读卡器模块安装于可视对讲主机内，使用经授权IC卡刷卡开门出门。

（2）手术间后门及其它辅助用房均采用手术室专用气密复合门平开门，满足消防要求（用铝合金边），门套均采用铝合金。手推门安装不锈钢带把手双舌锁。

（3）内嵌式X光看片箱：手术室设四联观片箱。技术要求：光亮度均匀；无极调减光亮度；采用DXH型无闪烁灯光；具有遮光设计。

（4）手术室应设内嵌式器械柜、药品柜、麻醉柜各一个，规格：1300×900×300mm，柜体为不锈钢材料，分上下两层四门平开式。

（5）手术室应设内嵌式书写台一套，不锈钢材料，带翻转记录板和照明灯管，留置可放置显示器位置。

（6）防水防尘电源插座：手术室配置3组手术室专用插座箱（每组4个插座，2个接地端子），另配一组380V 20A手术室专用插座箱。

（7）输液导轨（含吊钩）：手术室设1套。

（8）“手术中”显示灯设在手术室自动门上方。

（9）手术部设6套3位不锈钢一体式感应内弧形恒温洗手槽，采用1.2mm优质304不锈钢磨砂板制作，池体采用316不锈钢制作。

（10）不锈钢洗手池采用红外线感应龙头，配整装银镜。

（11）手术室墙上及吊塔上均各设一组氧气（用压缩空气代替，我校有压缩机机房）终端、真空吸引终端；气体终端插头为国标快速插拨自闭型，可实现单手操作。

（12）氧气（用压缩空气代替，我校有压缩机机房）、负压吸引的管道和终端全部由中标人施工。

6、电器系统：

(1)系统总体要求：

招标方将电源线引至同层总配电箱内，总配电箱后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装。

(2)系统设计要求：

a.手术室应设于非洁净区，各房间均设独立配电箱。

b.手术室供电应设置独立专用配电箱，

c.手术室平均照度应在400LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上，均设荧光灯具，配置电子镇流器。

d.手术室、洁净走廊、业务用房区域照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯盘组成，禁用普通灯盘代替。

e.应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

f.应采用阻燃及阻燃以上级别电缆、电线。

g.电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

h.电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

7、给排水系统设计总体要求：

a.	应按GB50333-2002第八章8.2给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

b.	招标方负责提供适当压力水源至各楼层管井，并预留管道接口，其后的管道均由投标方负责。

c.	洁净区内的盥洗设备应设置感应龙头。

d.	招标范围内所有洁具均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。除招标文件特别明确外，所有洁具均应采用陶瓷材质。

e.	所有水龙头材质为铜质电镀水暖器材。

f.	给水管、热水管、采用PPR热熔管，排水采用PVC管。

g.	管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

8、消防系统设计要求：

手术层按规范利用原有消防栓系统设置符合要求的消防栓箱及手提灭火装置。

三、项目说明

1.本项目为交钥匙工程，报价中需包含设备材料采购、各种税费、检验检测费、保险费、包装费、运杂费、装卸起吊费、安装施工费、试验费、验收费等，包括当地有关行政部门收取的费用等，直至系统运行交付使用的一切费用。不允许违法分包，否则建设单位将对总承包单位中止合同约定。

2.投标人所投设备应为知名品牌，用户需求书所描述的技术参数为货物的最基本要求，投标人可根据设备的实际情况，选用同档次、功能相近，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标，并列明详细的技术参数、品牌及型号等。

3.投标设备中凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品必须具有国家强制性产品3C认证证书（参阅网址http://www.cqc.com.cn）；国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡，进口产品须提供合法渠道证明文件。

若投标设备为医疗器械，则须有医疗器械注册证和医疗器械产品注册登记表（进口产品）或医疗器械产品生产制造认可表（国产产品）。

如属于计量设备的须有《中华人民共和国进口计量器具型式批准证书》（进口设备）或《制造计量器具许可证》（国产设备）；国外品牌设备必须提供商品合法来源证明文件。

4.本招标文件中指出的工艺、材料和设备的标准及参照的牌号或分类号等仅为基本要求。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代设备要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求，并提供有效的证明材料。

5.投标货物的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。投标人在在技术规格差异表中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，从而可能导致严重影响评标结果。

6.项目说明及必须提交的文件：

（1）投标人应本着为客户服务的宗旨，以认真负责的态度作好技术方案。

（2）若所投设备为医疗器械，投标人须提供厂家授权书。

（3）必须提交的文件和实施办法：

a.投标人应给出验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

b.售后服务方案。

（4）投标人保证所报货物是厂家原装、全新、未曾使用过的产品，其质量、规格及技术特征符合用户需求书的要求。

7.投标人在中标并签署合同后自行负责与工程总包单位的协调工作，由此产生的费用应由中标人按照国家有关规定向工程总包单位支付。

四、完工时间及地点

1、完 工 期：签订合同后90天内（交钥匙项目）。

2、地  点：用户指定地点。